| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 1/8 |

1．项目介绍

因质量控制实验室尘埃粒子计数器的使用年限较长，部分功能无法满足检验要求且经常需要返厂维修，现已经无法维修，因此需要添置一台新的尘埃粒子计数器。

2．设备描述

激光尘埃粒子计数器用于测量空气环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化学品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。

3．要求

3.1法规要求：该设备主要用于洁净室（区）悬浮粒子测试，确认本公司洁净室（区）悬浮粒子符合GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》、《药品生产质量管理规范》2010版的要求，使受控环境维持可接受的微生物污染水平。

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS1-1 | 《药品生产质量管理规范》（2010版） |
| URS1-2 | 《药品GMP指南》 |
| URS1-3 | 《中国药品检验标准操作规范》（2019版） |
| URS1-4 | 《中国药品检验仪器操作规程》（2015版） |
| URS1-5 | GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》 |
| URS1-5 | 《中国药典》2020年版四部 9205药品洁净实验室微生物监测和控制指导原则 |

3.2技术要求

3.2.1检测能力要求

| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 2/8 |

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-1 | 设备数量： 1 台。 |
| URS2-2 | 检测能力：应能满足仪器连续运行8小时以上，无故障。 |
| URS2-3 | 适用对象：洁净室（区）悬浮粒子测试。 |
| URS2-4 | 能适应中国华东地区的温湿度环境。 |
| URS2-5 | 检测过程不得对检测环境造成破坏。 |
| URS2-6 | 检测周期、测量次数、对应ISO级别等参数可按要求自主设定。 |
| URS2-7 | 设备易清洁。 |
| URS2-8 | 具有自动操作控制系统 |
| URS2-9 | 能准确显示检测周期、测量次数、测量区域等参数。 |

3.2.2实验室设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-10 | 供应商须提供仪器的工作条件、储存条件等要求。 |

3.2.3安装区域及位置要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-11 | 新购置激光尘埃粒子计数器平时存放在质量控制实验室三楼主管办公室，需要使用时由办公室搬运至需要监测的地点。 |

| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 3/8 |

3.2.4设备要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-12 | 激光尘埃粒子计数器一台 |
| URS2-13 | 粒径通道： 0.3μm，0.5μm，1.0μm，3.0μm，5.0μm，10.0μm |
| URS2-14 | 采样流量： 100L/ min |
| URS2-15 | 粒径分布误差：≤±30% |
| URS2-16 | 浓度示值误差：0.5μm≤±30%FS |
| URS2-17 | 自净时间：≤10min |
| URS2-18 | 重复误差：±10%F.S |
| URS2-19 | 激光源：进口半导体激光二极管 |
| URS2-20 | 真空要求：内置直流无刷风机 |
| URS2-21 | 显示要求：7寸IPS智能触摸屏 |
| URS2-22 | 打印要求：嵌入式热敏打印 |
| URS2-23 | 工作电压：DC24V/5A |
| URS2-24 | 电池续航：连续工作8小时 |
| URS2-25 | 数据存储：20000条 |
| URS2-26 | 数据导出：U盘导出 |

3.2.5电气控制要求

| 需求编号 | 需 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS2-27 | 电气控制装置所配元器件的代号、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 |  |  |  |
| URS2-28 | 电源采用220V、50Hz、10A的三相交流电。 |  |  |  |
| URS2-29 | 元器件应耐高温、高湿，适应南通气候特点。 |  |  |  |
| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |  |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |  |
| 生效日期 |  | 2022.02.25 | 页码 | 4/8 |

3.2.6 文件要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-30 | 设备手册，手册中包括设备操作作业指导书、维修维护作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件 |
| URS2-31 | 设备出厂测试及检定证书（包括计量校准证书、进口计量器具形式批准书） |
| URS2-32 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件 |
| URS2-33 | 易损件清单和备品备件清单 |
| URS2-34 | 合格证、装箱单 |

3.2.7数据安全要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-35 | 符合FDA 21CFR PART11要求，包括用户三级权限，历史数据存储 和查询，操作记录存储和查询可以将操作员的所有操作记录在一个日志文件中，将来会成为操作员操作记录（无法更改与抹除）的审计线索，以便以后追溯查询。 |

3.2.8清洁要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-36 | 设备容易清洁。 |
| URS2-37 | 设备的外露电缆或辅助管线应配备洁净套管。 |
| URS2-38 | 所有设备外部部件的螺栓，螺母都要有盖头或螺帽。 |

| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 5/8 |

3.2.9（环境、健康、安全）要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS2-39 | 设备功能失调或者失灵的情况下，必须要有保护措施保证设备和样品仍然处于安全状态。 |
| URS2-40 | 必须配备以下设施，以保护人员、产品和设备安全： |
|  | ａ.防火和耐压设计； |
|  | ｂ.充分而合适的接地连接； |
|  | ｃ.在设备故障或电源中断的情况下，设备必须包含所有必要的保护装置以确保设备和样品保留在安全状态； |
|  | ｄ.离设备1米距离的噪音水平低于75 db； |
|  | ｅ.配套仪器、仪表等安全附件：校验准确，资料齐全； |
|  | ｆ.所有的电气系统均须配备安全标识； |
|  | ｇ.恰当的故障检测和警报通知； |
|  | h. ｈ.所有热表面有警告标签。 |
| URS2-41 | j. 电力故障时设备处于停止状态，以保护操作者，设备本身以及产品。 |
| URS2-42 | 整个系统具有对操作员工、样品品及设备的安全保护措施，应符合相关行业规范及标准。 |

| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 6/8 |

3.3服务要求

3.3.1包装运输要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-01 | 设备出厂包装应满足运输和装卸要求，能防潮湿、防磕碰和防振动。由于包装不良而造成的任何损伤，供货方承担全部损失和费用。 |
| URS3-02 | 运输时间包含在交货期内，并由制造商承担运输费用。 |
| URS3-03 | 设备到货清单必须详列每个包装箱的内容物。 |
| URS3-04 | 装运前应将容器内各种残留物清除干净。 |
| URS3-05 | 在运输包装过程中应采取措施防止表面的各种损伤。 |
| URS3-06 | 备品备件、专用工具宜单独装箱，箱外应标记“备品备件”、“专用工具”字样。 |

3.3.2备品配件要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-07 | 供应商应随机提供设备质保期内所需易损件一套。 |
| URS3-08 | 供应商应随机提供设备操作或检修所用专用工具一套。 |
| URS3-09 | 有详实维修技术说明和装配图。 |

3.3.3安装调试要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-10 | 设备到货后供应商须同用户一起进行拆箱验货。 |
| URS3-11 | 供货方必须负责指导安装、设备调试、参加试检运行。 |
| URS3-12 | 设备安装调试过程中所发生的零部件寄送等费用应由供应商承担。 |
| URS3-13 | 供应商的现场调试人员须遵守用户的规章制度。 |

| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |
| 生效日期 | 2022.02.25 | 页码 | 7/8 |

3.3.4现场验收测试要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-14 | 供应商应协助用户编写设备的现场验收测试文件。 |
| URS3-15 | 按供应商提供的设备安装要求和设备配置、技术性能等双方签约内容逐条项验收。 |
| URS3-16 | 设备调试完成后，供应商须派技术人员协同用户进行产品验证。 |

3.3.5培训要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-17 | 供应商须派技术人员在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训。 |
| URS3-18 | 培训合格标准为用户相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |

3.3.6保修要求

| 需求编号 | 需 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS3-19 | 设备质保期限1年，有效日期为设备现场验收之日起开始计算。 |  |  |  |
| URS3-20 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障，需更换机械零部件及电子元器件等，供应商须无条件免费更换。 |  |  |  |
| URS3-21 | 质保期内，供应商应免费供应或更换设备所需密封圈等易损件和消耗品。 |  |  |  |
| URS3-22 | 设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须尽快予以回复或到现场解决问题，服务人员来往所需费用由供应商自理。超过保修期所有备件不得恶意涨价。 |  |  |  |
| URS3-23 | 质保期限内供应商须定期到现场作免费维护检修。 |  |  |  |
| 公司名称 | 精华制药集团 精华制药集团股份有限公司 |  |  |  |
| 文件类型 | 用户需求URS |  |  |  |
| 文件名称 | 尘埃粒子计数器URS |  |  |  |
| 文件编号 | URS(QA)Ⅴ2022001-0 |  |  |  |
| 生效日期 |  | 2022.02.25 | 页码 | 8/8 |

3.3.7其它要求

| 需求编号 | 需 求 |
| --- | --- |
| URS3-24 | 本文所列内容为用户对订购设备的具体要求，供应商须对各项要求进行书面回复，有问题或不符合条款应通知用户，双方确认后，在合约签订时做出相应调整或说明。 |
| URS3-25 | 供应商须将需要用户提供的所有辅助设施（如电、蒸汽、压缩空气、电缆、支架等）列出明细，若有列举不明之项目，设备安装过程中因此而发生的费用则全部由供应商承担。 |
| URS3-26 | 本文件为合同的技术和商务补充条款，是设备最终验收的依据之一。 |